
ELx50安装流程

一、安装条件
电源：110VAC-240VAC（50/60Hz），必须配有三极插座并保证良好接地。 
空间：水平桌面并需要 50*60 (cm)面积，如够买软件请预留 PC 位置。 
环境：室内温度 18-40℃，相对湿度 10-85%；保证室内无尘且无强烈阳光照射。

二、特殊工具 
安装不需要特殊工具 

三、用户需要准备：

     如果用户需要现场测试，可提前让用户准备一些样品待用。
 96 孔的酶标板，如果是 UV 的还要特殊的 UV  板。

四、安装步骤

4.1拆箱清点并验货

  4.11拆开包装前先检查包装箱是否完好，拍照记录。

  4.12包装箱拆箱步骤及内含物品。

     根据出库单和 Order Sheet 中所列项目清点，下面是标准配置的部件：

       主机；电源线及电源适配器；打印机数据线；数据线；8（12）针道的针头；                 两个洗液瓶；一个废液瓶；使用手册；雾化器盖；两根铁针；三根管路  

[image: image1.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


 

	雾化器盖

	洗液瓶

	两根铁针


[image: image19.jpg]



[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]



	进液管

	废液管

	消声器


[image: image25.jpg]



	8管道的针头


4.13 包装箱拆箱步骤。

   1将仪器放在水平桌面上，将仪器上面的两个黑色螺丝卸下（一般用手就可以）如图：

[image: image2.jpg]


    

2取出针头拆除包装，将其安装到卸去螺丝的地方，如图：

[image: image22.jpg]



[image: image3.jpg]



3安装微孔板托架

   取出微孔板托架，拆除包装。

[image: image4.jpg]



此图是将微孔板托架翻转后的图片（了解微孔板托架的底部结构）

[image: image5.jpg]m& °
PR A LA G g
BEOEIOE $\





将微孔板托架放正后将销固定在卡槽内。如图：

[image: image6.jpg]LRI AT s
AR FEABIE





将微孔板托架固定到洗板机上（请勿用力，以免将微孔板托架损坏）安装完成后

如图：

[image: image7.jpg]R RS





4连接管路

下图是洗板机的侧面

[image: image23.jpg]LKA LS
YEARHL EHIPAALRSFE




[image: image8.jpg]



（2）将进液管安装到仪器上；  

[image: image9.jpg]



 （3）将管路的另一端连接到洗液瓶，废液瓶上；

[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



安装消音器

[image: image12.jpg]



将管路分别连接洗液瓶和废液瓶，连接成后如下图：

[image: image13.jpg]



安装雾化器盖
[image: image14.jpg]



安装雾化器盖；将两个蝶形螺丝插入在洗板机左侧的口槽中，不要完全拧紧，使雾化器盖与洗板机左侧保持平行，向下滑动雾化器盖，使两个槽口固定在蝶形螺丝轴的上方，将两个销装入洗板机左上侧的槽口，然后拧紧蝶形螺

[image: image15.jpg]



连接电源线

[image: image16.jpg]BARIITTR




安装后性能检验

           在第一次使用洗板机前，可通过开启洗板机来检测其是否正常。每一次开启后，洗板机均会进入系统自我检测。可检测出歧管
、歧管托架、真空泵与注射泵的定位与运行情况。

也可以在洗板机前面的面板上选择运行测试。运行洗板机的系统自我检测，请按以下洗板机菜单路径进行操作：

               UTIL   TESTS   SELFCHK

           成功完成自我检测后，即可使用洗板机了。


[image: image24.jpg]


